SDBYZ-5

直流电阻测试仪

使用说明书

.

青岛东来电气设备有限公司

一、概述

本仪器采用先进的开关电源和精密测量技术，以高速微控制器为核心，采用高速A/D转换器及程控电流源技术，达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能，具有精度高，测量范围宽，数据稳定，重复性好，抗干扰能力强，保护功能完善，充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带，是测试变压器、电机、互感器等感性设备直流电阻的新一代产品， 取代单、双臂电桥测试是发供电单位、变压器制造行业及大中型用电企业变压器直流电阻测量的理想产品。

二、主要功能及特点

1、采用高速16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。

2、自动测试无需量程选择，自动程控电流源技术，电流档位无级可调，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态，也可手动切换电流换档。

3、抗干扰能力强，保护功能完善，避免反向电压打坏仪器，具有自动放电声音指示功能，充放电速度快。

4、测试重复性好，仪器内部程序采用防脉冲干扰平均滤波法将瞬间干扰造成的错误数据滤除。

5、响应速度快，采用增强型单片处理器，速度是普通单片机的12倍。 6、可显示测量电流，电阻，同时显示测量时间。

7、仪器内部时钟电路，方便记录测试时间和日期。

8、可储存100次测量数据，同时可以删除，单次打印，全部打印，测试数据掉电不丢失。

9、仪器配备面板式前换纸高速热敏打印机，可方便测试人员现场打印测试数据。

10、人性化汉字菜单操作简单，直观方便。

11、仪器内部可充电电池，现场无需电源可测试，智能充电不损伤电池。

三、主要技术参数

- 手动量程选择：电阻测量范围

被测阻值≤4Ω，   测试电流5A

被测阻值≤5Ω，   测试电流4A

被测阻值≤10Ω，  测试电流2A

被测阻值≤40Ω，  测试电流0.5A

被测阻值≤200Ω， 测试电流0.1A

被测阻值≤400Ω， 测试电流50mA

被测阻值≤4kΩ，  测试电流5mA

被测阻值≤10kΩ，  测试电流2mA

自动量程选择：电阻测量范围

被测阻值0-20KΩ  测试电流0A-5A

2、测量精度：0.2级±2个字。

3、分辨率：1μΩ。

4、数值显示： 4位半液晶显示

5、电源：AC220V±15％；50Hz。

6、整机功耗：≤100W。

7、湿度：≤85％RH。

8、温度：-10℃—50℃。

9、外形尺寸：300mm×220mm×180mm。

10、重量：6kg

四、操作程序：

1、接好地线。

2、按图所示四端子接法接线。

3、检查确认无误后，接通电源开关，测量线夹一定要放在电流钳内侧，否则测量结果不真实，电流表、电压表显示为000，可在末尾允许一位数跳动。

4、按测量开关，调电流微调使电流为5A，此时电阻表显示值即为所测电阻值（若显示1，即表示所测回路电阻值超量程。如果测量电流不是100A，例如为Ⅰ。电阻表读数显示为Uo，则实际电阻值为R=100U。/I。（μΩ））

5、如果按正确接线方法使用，可测量电流达不到100A，或者为零，则应检查所使用大电流线是否截面过小，或者所接回路是否接通。

6、测量结束后，断开电源开关。

7、断开电源线，再断开其它联线。

五、仪器的校验与调整

1、取一标准分流器，将回路仪测试钳夹在分流器上。注意分流器取信号点一定要与仪器的信号输入线连在一起（细线侧），用四位半数字万用表直流200mV档，仪器显示的阻值是测量电压的10倍。如不一致，请调整电阻表上电位器。

2、将仪器显示的阻值与标准分流器阻值与标准分流器阻值（电压除以电流为阻值）调整一致，使电流表显示为100A，如不为100A。

注意：以上校验要在测试钳夹好负载时进行。

六、简单故障排除

| 故 障 现 象 | 原 因 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| 打开电源表头无显示 | 1、电路无电压 2、保险丝熔断 3、电源开关接触不好 | 1、查外电路有无电压 2、更换保险(电源插座内) 3、更换电源开关 |
| 接下测量开关无电流输出 | 1、测量开关坏 2、联线未联好 3、测试钳未接好负载 4、内部联线松动 | 1、更换测量开关 2、重新联好线 3、重新接好负载 4、紧好松动联线 |
| 调节电流，电流无变化 | 1、调节电位器损坏 2、已调节至电流上限 3、调节电位器与开关电源 插件松掉 | 1、更换电位器 2、不需处理（只要达到100A） 3、联好松动插件 |

五、仪器装箱清单

1、主机  1台

2、电源线 l根

3、测试线2根

4、说明书1份

5、打印纸（57*33）1卷

青岛东来电气设备有限公司

0532-88378488

0532-88301196